激光器驱动及温度控制电路

产品说明：

致远光科技提供带制冷激光器提供驱动，含温度控制和恒流驱动两部分。可为大部分 DFB 半导体激光器提供温度控制与电流驱动功能，包括常用蝶形激光器和同轴激光器。另可提供带电压信号调制接口的驱动电路，主要包括温控功能和电压调制信号转换为电流调制信号的功能。选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能 力强等优点，并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路，保证激光器的稳定工作和使 用寿命，整机配置完善，性能稳定，性价比高，非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构 使用。

特征：同时解决激光器温度控制与电流驱动；温度控制精度高；具有电流缓升、缓降等功能，保护激光器芯；高稳定、抗干扰、低噪声；液晶实时显示激光器温度与电流； 可提供标准蝶形夹具，便于用户更换不同型号激光器，引脚定义不限；

领域：半导体激光器、晶体温度控制、固体温度控制、实验、科研温控源等

模块参数25℃：

| 项目 | 参数 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 10~45 |  | ℃ |  |
| 控温精度 | ±0.5 |  | ℃ |  |
| 控温稳定度 | ±0.01 |  | ℃ |  |
| TEC最大控制电流 | ±1 |  | A |  |
| 输出电压自适应负载 | 0~2 |  | V | 激光器芯片压降 |
| 电流范围 | 0~200 |  | mA |  |
| 输出电流精度 | ±1 |  | mA | 负载压降 0~2V |
| 输出电流稳定度 | ±0.1 |  | mA | 负载压降 0~2V |
| 电源 | AC 110/220V±10%,50Hz |  | V |  |
| 工作环境温度 | -20~50 |  | ℃ |  |
| 显示器尺寸 | 0.96 |  | 寸 | 显示激光器温度与电流 |
| 电路尺寸 | 11.5×8×2.5 |  | mm |  |
| 夹具尺寸 | 120×80×25 |  | mm |  |
| 接口 |  |  |  |  |
| 电压接口 | 模块驱动电压（5.5±10%)V | 旋钮 |  | 温控、电流调节、精调或粗调 |
| BNC接口 | 调制输入，电压范围0~4V | 显示器 |  | 温度、电流 |
| 输出接口DB9 | 温控，电流驱动输出口 | 开关 |  | 开光机 |
| 激光器引脚；A/B |  |  |  |  |