ASE光源

产品说明：

致远光科技台式ASE（放大自发辐射）光源是专为生产和实验室实验设计的。光源主体部分是增益介质掺铒或掺镱光纤和高性能的泵浦激光器。专业而灵活的光路设计可以满足各种领域的实验、测试需求。独特的ATC 和APC 电路通过控制泵浦激光器的输出保证了输出功率的稳定。通过调节APC，可在一定范围内调节输出功率。简便和智能的操作与远程控制。

特征：台式、模块式、小型化模块、1U 机架式结构可选；高功率输出：最大功率可达200mW；宽工作带宽：可覆盖C-Band 或/和L-Band，1060波段； 在光谱范围内具有极好的平坦度：平坦化非平坦化可选； 采用微处理器控制操作智能化；高稳定性和高可靠性；具有高精度的ATC 和APC 控制电路

领域：光纤传感系统、光纤陀螺、国防军事研究、无源器件测试、生产、实验室测试

性能参数25℃：

| 参数 |  | 符号 |  | 单位 |  | 最大值 |  | 典型值 |  | 最小值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率稳定性15 min |  | Δpo_15m |  | dB |  |  |  | ±0.01 |  | ±0.02 |  |
| 输出功率稳定性8hour |  | Δpo_8h |  | dB |  |  |  | ±0.05 |  | ±0.1 |  |
| 输出回波损耗 |  | RL |  | dB |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 输出隔离度 |  | ISO |  | dB |  | 60 |  |  |  |  |  |
| TEC稳定度 |  | ΔTl |  | ℃ |  |  |  | ±0.1 |  | ±0.2 |  |
| TEC工作范围 |  | Tl |  | ℃ |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |
| 功耗 |  | Pc |  | W |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 工作温度 |  | Tw |  | ℃ |  | 0 |  |  |  | 50 |  |
| 存储温度 |  | Ts |  | ℃ |  | -40 |  |  |  | 80 |  |
| 台式尺寸 |  | -- |  | mm |  | 280*260*120 |  |  |  |  |  |
| 波长定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C波段标准型 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | - |  | 200 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1525 |  | - |  | 1565 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 7 |
| C波段平坦型 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | - |  | 200 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1527 |  | - |  | 1564 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 1.5 |
| L 波 段标 准型 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | - |  | 50 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1565 |  | - |  | 1610 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 5 |
| C+L 波段 标准 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | - |  | 200 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1525 |  | - |  | 1610 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 10 |
| C+L 波段 平坦 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | - |  | 40 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1525 |  | - |  | 1605 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 2 |
| 1060 波段 标准 | 输出功率 |  | Po |  | mW |  | - |  | -- |  | 40 |
|  | 波长范围 |  | λ |  | nm |  | 1035 |  | - |  | 1085 |
|  | 平坦度 |  | FL |  | dB |  | - |  | - |  | 8 |
| 注1： C 波段, 客户可选：平坦化1527～1564nm <1.5dB 平坦度，最大200mW；非平坦化1527～1564nm<7dB 平坦度，最大200mW。 注2： L 波段, 客户可选：1565～1605nm <5dB 平坦度, 最大100mW。 注3： C+L 波段, 客户可选：平坦化1525～1605nm <2.5dB 平坦度，最大功率50mW; 非平坦化1525～1605nm <10dB 平坦度，最大200mW。 注4： 1060 波段, 客户可选：1035nm～1085nm <8dB 平坦度。最大100mW。 注5： 客户可选（带或不带平坦滤波器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 工作带宽 | 平坦类型 | 输出功率 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASE 光源 | 台式 | C-Band | 平坦化 | +10dBm | 110VAC | FC/UPC |
|  |  | L-Band | 非平坦化 | …… | 220VAC | FC/APC |
|  |  | C+L-Band |  | +23dBm | 110~220VAC | 定制 |
|  |  | 1064 Band |  |  |  |  |