窄线宽激光光源300HZ

产品说明：

致远光科技研发的窄线宽光源核心器件采用外腔式半导体激光器，输出谱线具有线宽窄、相干长度长度特点，可与窄线宽光纤激光器媲美，广 泛应用于光纤传感等领域，同时其基于半导体激光器的结构特 点，又具有光纤激光器无可比拟的成本优势。优秀的 APC(自 动功率控制电路)保证其输出功率的稳定，同时其独特的结构形式保证其高稳定度的长期波长稳定性。 可根据用途，可以提供台式结构、模块式结构等产品

特征：超窄线宽: 最窄可达300HZ；单纵模输出 ；普通单模/保偏输出可选 ；高功率输出可选：可达2W ；可选ITU-T 波长 ；台式、模块式可选 ；极低低噪声：RIN<-140dB/Hz ；控制操作方便：RS232, RS485 可 选；基于半导体激光器的低成本方案

领域：相干光检测、光谱分析、激光雷达、微波光子研究、光学测量、振动测量等

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm | 1530 | 1550 | 1560 |
| 输出光功率 | Po | mW | -- | -- | 40 |
| -3dB带宽 | Δ λ | KHZ | -- | 0.3 | 1 |
| 波长稳定性 | Δ λ | Pm | -- | -- | ±50 |
| 边摸抑制比 | SMSR | dB | 40 | -- | -- |
| 输出功率稳定度15min | ΔPo | dB | -- | ±0.003 | ±0.005 |
| 输出功率稳定性8h | ΔPo | dB | -- | ±0.03 | ±0.05 |
| 相对强度噪声CW；200MHZ | RIN | dB/HZ | -- | -- | -140 |
| 光隔离度 | ISO | dB | 35 | -- | -- |
| 回波损耗 | RL | dB | 40 | -- | -- |
| TEC稳定度 | Δ Tl | ℃ | -- | ±0.1 | ±0.2 |
| 工作电压 | V | VAC | 175 | -- | 260 |
| 功耗 | P | W | -- | -- | 15 |
| 工作温度 | Tw | ℃ | 0 | -- | 40 |
| 储存温度 | Ts | ℃ | -40 | -- | 80 |
| 光学类型 | -- | -- | 保偏光纤 |  |  |
| 可接受定制 |  |  |  |  |  |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 光源类型 | 输出功率 | 波长 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光源 | 模块 | 窄线宽 | 10mW | 1310nm | 110VAC | FC/UPC |
|  |  |  | …… | 1550nm | 220VAC | FC/APC |
|  |  |  | 20mW |  | 110~220VAC | 定制 |